气相色谱仪

## Gas Chromatography

一．型   号：6890N

二．制造厂商：安捷伦

三. 气相6890N操作规程

准备与开机

1. 打开主机箱门，在进样口和选定的检测器间安装合适的色谱柱。

2. 打开载气开关。实验室温度应保持在10～30℃之间，湿度小于80%。

3. 打开计算机电源开关，打开GC电源开关。

4. 双击桌面上的Instrument online图标进入工作站系统。

编辑GC分析方法

1. 在Instrument online主界面上选择Method → Edit Entire Method。

2. 根据提示编辑完所有的GC参数。设定合适的气化室、检测器温度（检测器温度应比柱温高20～30℃）

3. 保存所编辑的方法。

样品分析与采集数据

1. 在Method & Runcontrol界面上选择上选择File→Load→Method，选择分析方法文件。

2. 手动进样：在Method & Runcontrol界面上选择Runcontrol → Sample Infomation，依提示输入保存路径、文件名称、样品名称、操作者等信息，进样时同时按GC面板上的Start键，即开始样品分析与数据采集。

3. 自动进样：将自动进样器安装于后进样口，在Method & Runcontrol界面上Instrument→Select Injection Source选择GC Injector。选择Sequence→Sequence table，输入进样位置、样品名称、分析方法、进样次数、进样量及样品信息等；Sequence→Sequence Parameters中输入保存路径、文件名称、操作者等信息。将准备好的样品置于自动进样器上，选择Runcontrol →Run Sequence，即开始多个样品分析与数据采集。

报告输出

1. 在Instrument online主界面上选择View → Data Analysis，进入 Data Analysis界面。

2. 选择所要处理的数据文件。

3. 选择所要选用的报告格式，输出报告。

关机

1. 待气化室及检测器温度降到50℃以下，柱温降到接近室温，方可关机。

2. 在Instrument Online主界面上退出色谱工作站。

3. 依次关闭GC电源，计算机电源。

4. 关闭气源和总电源。

5. 在记录本上记录使用情况，气体的压力。

备注：色谱柱为DBWAX；进样前请净化并离心过膜；进样浓度不要超过50PPM；请自备有机溶剂和进样针；请每次实验记录气体的压力；每次实验结束后请将shutdown方法传到气相后关闭电脑。