DMA-80直接汞分析仪操作使用说明书

( DMA-80 Direct Mercury Analyzer)

注意事项:

1.测试前将样品舟在800~900℃高温炉内灼烧5 min；洁净的样品舟使用前在250~350℃下烘烤20min，以降低空白。

2.测试过程中保持仪器、桌面等环境的干净整洁。

3.不可在计算机上进行与实验无关的操作。

4.拷贝数据请使用CD或VCD，不能使用U盘以免感染病毒。

5.认真填写实验记录。

6.相关论文发表后，请送一份复印件给SKL实验室。

同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室

(State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Tongji University)

DMA-80直接汞分析仪操作使用说明书

一、DMA-80直接汞分析仪的基本原理

意大利Milestone Srl.公司生产的DMA-80 Direct Mercury Analyzer是基于高温氧分解-催化吸附除杂-汞齐化捕集-原子吸收测定一体化技术研制而成的汞直接分析仪，它由自动进样盘、镍质或石英样品舟、石英管、热分解炉、催化和吸附剂、催化炉、汞齐化器、Hg灯、 长短光学测量池及光电检测器等组成，工作原理是：在氧气流的作用下，装在石英管内的样品在分解炉中经干燥和高温热分解，产生的气体在催化炉中经催化剂进一步催化分解和吸附剂净化除杂后，样品中的汞全部转变为氧化汞蒸气，随氧气流进入金质汞齐化器，氧化汞被还原为元素汞并以金汞齐形式被选择性捕集，加热汞齐化器，解吸出汞，被氧气流带入光学池进行原子吸收测量，波长为253.7nm。采用工作曲线法依据比耳定律进行定量。仪器结构和工作原理图见图1。

图1  DMA-80仪器结构和工作原理简图

二、DMA-80的主要特点和用途

DMA-80直接汞分析仪不需对样品进行任何前处理，在5~6分钟内就可完成测定，与目前通用的原子荧光光谱法(AFS)、冷原子吸收光谱法(CAA) 、双硫腙分光光度法(DSPM)相比，避免了湿化学消解的繁琐和费时，具有准确度高，重现性好，稳定，操作简便、快捷等优点；样品从干燥分解到分析测定的全过程均在仪器中完成，所以自动化程度高，省时省力，成本低；测定过程中产生的含汞废气经重铬酸钾吸收液无害化处理后排放，对环境污染低，适合实验室和野外的日常分析，在需要测汞的行业特别实用，减轻了分析人员的工作量， 广泛应用于环境、卫生、食品、冶金、地质、农业、制药、化工等行业固体和液体样品中总汞的定量分析。国外已经应用于生物样品（血液，头发，尿液，生物组织），水体(河水、污水、工业废水)，液体样品（石油、重油、清洁剂、油漆、洗液），固体样品（煤、煤灰、飞尘、土壤、沉积物、软泥、矿石、食品、饲料、塑料制品、木材、蔬菜、树叶、蜡制品、口红、化妆品），药物（普通西药、中药材、白明胶胶囊、保健品）等样品中汞的测定。

三、DMA-80的主要技术指标

- 仪器的测量范围：有两个测量池，长池测量范围为0.02~35ng Hg，短池测量      范围为35~600ng Hg，由仪器的浓度开关进行自动调节。

- 检出限和精密度：质量检出限为0.02ng Hg，浓度检出现为0.2µg/kg (µg/L) ；汞标准溶液11次重复测定的RSD <1.5%。

- 进样量：液体样品的最大进样量为500 µL；固体样品的最大进样量为500 mg。

- 低压汞灯为光源；测量波长253.65nm；硅 UV光电检测器。

- 分析时间：约5分钟。

- 进样模式选择：有自动和手动两种进样模式可供选择，前者适用于固体样品， 后者适用于液体样品（如水样）。

四、DMA-80的操作方法

固体样品用样品舟在分析天平上称好后放入自动进样盘内，液体样品用移液枪准确移入已放在样品盘上的样品舟内，然后按以下步骤进行操作。仪器操作界面如图2所示。

图2 仪器操作界面

- 打开与仪器连接的氧气钢瓶（纯度在99.95%以上，压力4bar），打开DMA-80仪器电源，打开电脑，双击电脑桌面上的DMA-80操作软件，运行DMA-80。

- 仪器开始自动加热，等待20~30分钟后，在System栏下可以看到四个反应炉FURNACE1~4分别出现绿色的OK提示，说明仪器已处于正常准备状态，此时热分解炉、催化炉、汞齐化器和测量池均已准备就绪，汞灯已经打开。

- 在Editor栏下编辑方法，包括方法名称、数据（测定结果）名称、操作者、分析日期、必要的注释。方法下根据样品性质设定测量参数，包括干燥温度（100~300℃）、干燥时间（0~300s）、分解温度（800~1000℃）、分解时间（0~420s）和等待时间（12s）。最后选择样品操作模式，建议固体样品选择自动(Auto)，液体样品选择手动(Single)。

- 在Documentation栏下编辑分析序列，其中在Sample列内输入样品编号， Sample ID列内输入样品名称，在 Weight列内输入样品的质量(g)或体积(对于密度接近1的水样就是ml数，用移液枪准确移取，粘稠液体要准确称其质量输入)。建议采用如下序列进行样品分析：

| Sample | Sample ID | Weight (g) | Height | Hg (ng) | Result (µg/kg) | Calibration | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blank1 | 10.0 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Blank2 | 1.0 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Blank3 | 1.0 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Blank4 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Stand1 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Stand2 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Blank1 | 10.0 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Sample1 | M1 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Sample1 | M2 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Blank1 | 10,0 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Sample2 | M3 |  |  |  | 1 |  |

其中Blank1为仪器空白，即不放样品舟，空运行仪器时的信号，目的是驱除仪器内的汞残留（直到其吸光度小于0.0030）；Blank2和Blank3为空的样品舟，即舟内不放样品，运行信号为样品舟的汞残留，以判断样品舟是否处理干净（吸光度应小于0.0030）；Blank4为样品空白，如处理样品时加入的酸等试剂，此值可以从样品信号内扣除；Stand1和Stand2为汞标准溶液（分别为10ng以下和50ng以下），用以控制分析质量并考察系统的误差。该仪器一般不需要天天制作校准曲线，所以每次测定时带两个标准溶液，如果它们的测定误差在5%以下即说明测定结果是可靠的，不需要进行校正，即Calibration列的数据均为1。对于基体复杂的样品，可通过测定相应基体的标准参考样品（标样）来对结果进行校正（运行Calibration即可完成校正）。标准溶液测完以后再次空运行仪器，以驱除前面测定时的汞残留，然后进行样品测试，每个样品建议测定两次，求其平均值。每做完一个样品后再空运行一次仪器，清除汞残留，之后再做下一个样品。以上序列可以保证测定的准确性。

- 设定好测定参数，编辑完测定序列后，在System栏中点击start开始测定。

- 测定结束后拿出样品舟，清除舟内样品残留，必要时用水清洗（洗后一定要烘干！）。打印测定结果。

- 退出DMA80程序，等待30分钟后关闭仪器，最后关闭氧气。

- 如何制做标准曲线：DMA-80的标准曲线无需每天制做，一般几周或几月制作一次，它依赖于测量样品的数量和基体的复杂程度，通常只需用1~2个标准溶液按样品分析条件进行测定，以检查标准曲线的有效性。当仪器的重要部件更换后，必须重新制做标准曲线，如汞灯、检测器、测量池和一些消耗品（催化管，齐化管）。标准溶液的配制：用汞标准储备液配制浓度为25、50、100、200、300、400、500µg/L和浓度为1、2、3、4、5、6mg/L的系列标准溶液，介质为1%的硝酸、0.01%盐酸 和0.01%重铬酸钾混合液，以上溶液推荐使用100微升进行测定，在干燥温度180~200°C，干燥时间50~60秒，分解温度850℃，分解时间180秒的程序下进行测定，启动Calibration模式，仪器自动生成校准曲线。

- 测量参数设置时的注意事项

- 干燥时间的选择：干燥时间跟溶液体积有关，为0.7×V(µl体积)，如果是湿的沉积物，跟质量数有关，为0.7×0.45×M(mg质量)。如是干的无机样品可以使用最少时间9秒进行干燥，如果是有机物样品，时间要加长一些，为150~200秒。

- 分解温度和时间的选择：对于无机物，分解时间和温度可以选择160~240秒和800~850℃；如是有机物，时间要加长一些，为180~400秒，分解温度为850~1000℃。无机物的分解时间还可以按120+0.4×重量(mg)进行估算。

- 在测量未知样品时，一般无法知道样品中汞浓度的高低，此时要先用少量样品进行预测量，对一些高浓度的样品（如一些化妆品和中药），推荐样品的重量为10~50mg，这样可以避免催化管和齐化管受汞的记忆效应严重，影响使用寿命。

五、DMA-80使用中消耗品的推荐使用时间

- 催化管：3-12月。

- 汞齐化管：12-24月。

- 硅胶接管：12月

- 汞齐化器电热丝，24月。

- 样品舟：变形或损坏或本底高时要更换新舟，最好使用长寿命的石英舟。使用时间与样品本身性质有关。

- 氧气：一瓶气可以使用3个月，正常情况下不得调节氧气流量（出厂时已经调节为200ml/min）。

2007年12月制定

2008年7月第一次修订

2009年2月第二次修订