热分析系统

Thermal Analysis System

- 型    号：Q600 SDT 综合热分析仪

- 制造厂商：美国TA公司

- 主要技术指标：

| 最大样品量： | 200 mg |
| --- | --- |
| 天平灵敏度： | 0.1 g |
| 称重精度： | (0.01% |
| 温度范围： | 室温－1500℃ |
| 恒温温度精确度： | ± 1℃ |
| 量热精度： | ±2％ |
| 加热速率： | 0.1 to 100℃/min |
| 冷却方式： | 强制气体冷却，30分钟炉温由1000℃降至50℃ |
| 自动质量控制流量计： | 包含/内置/计算机自动控制并记录 |

- 仪器特点和应用范围：

热重分析仪和量热仪是热分析系统中的两类仪器。热重分析仪的测定原理为：任何一种物质都会随着温度的改变而发生重量的变化，如脱水、氧化或还原、分解等过程都会引起重量的变化，把温度与物质质量变化之间的函数关系记录下来，即可得温度与质量的定量关系，从而测得物质含水量、氧化还原性、热稳定性等参数。量热仪则是测定当物质发生物理与化学变化过程所产生的热效应，如蒸发热、相变热、热解热等。 本热分析系统在环保领域中适用于：

- 污泥含水率的准确测定；

- 有机废水中含水率的准确测定；

- 水中总溶质(可溶性与不可溶性)测定；

- 溶济相变热测定；

- 危险品热稳定性测定；

- 污泥中可燃烧物质量测定。

- 操作规程：

- 打开Purge gas气体开关，并调节压力（小于25PSI）；

- 打开Q600主机POWER ，仪器开机自检约50秒后触摸屏上出现TA图标；

- 打开电脑，桌面上双击“TA 浏览器”发现并双击SDT图标取得与仪器的连接；

- 设定Purge Gas流量，建议为100 mL/min；

- 选取工具列中【MODE】键，设定模式（SDT Standard）；

- 按【Furnace】打开炉子；

- 将同一形式的坩埚放入样品及参考平台；

- 按【Furnace】关闭炉子；

- 按【Tare】键归零；

- 选取工具列中【Experiment Pane View】键，于Summary中输入样品信息；

- 于Procedure中编辑方法，编完后按OK；

- 于Notes中输入注解；

- 编辑完后按Apply；

- 按【Start】键开始进行实验；

- 在实验进行中可选取【Real Plot Full Screen View】、【Real Plot PaneView】等键来观看实验的及时图形；

- 只要在连线（ON-Line）状态下，DSC所产生的数据会自动一次次转到电脑硬盘中。实验结束后，完整的档案便会存取到硬盘里；

- 若不主动停止实验，则会依据原先载入的方法完成整个实验，假定中途觉得不需要再进行实验的话，可以按【Stop】键停止（数据有存档）或按【Reject】键停止（数据不存档）；

- 若是实验中出现Error，则可选View/Error Log检视与解决实验上的问题，或通知维修部；

- 实验结束后，取出热天平的样品盘，关掉计算机和数据处理与转化器，稳压源，最后拔掉电源插头；

- 清洗坩锅和镊子。

注意：

- 热分析样品要轻拿轻放；

- 若实验温度超过1100℃，则应使用陶瓷坩埚；

- DSC-TGA MODE 对于一般高温材料大多使用90μml陶瓷坩埚；

- DTA-TGA MODE 使用白金坩埚较好，因为比较好清理同时对于大多数有机材料与高分子无反应（但已不超过1100℃为原则）,同时实验超过900℃时则须铺三氧化二铝粉在平台上，以防止高温导致白金会粘在平台上而拔不出来；而无机材料或腐蚀性物质则以陶瓷坩埚较好。