Thermo Finnigan Trace GC Ultra气相色谱

1、进样口1：分流/不分流进样口；自动进样器或进样针进样

2、进样口2：程序升温进样口PTV；进样针进样；最大进样体积250uL

3、色谱柱1：DB-5MS 30m*0.25mm*0.25um；检测器1：电子捕获检测器ECD

4、色谱柱2：GS-CarbonPlot 30m*0.53mm*3um；检测器2：火焰光度检测器FPD

操 作 规 程：

- 开气源。使用FPD检测器时，依次打开高纯氮气、高纯空气、高纯氢气气源。先开钢瓶总阀，再调分压阀至表盘所标记刻度（0.6MPa），打开操作台背面的气体管路上的黑色控制阀；使用ECD检测器时，只需打开高纯氮气钢瓶。

- 开稳压电源，开计算机；

- 打开GC电源开关，待GC自检结束后，打开Xcalibur软件；

- 在instrument setup建立方法（包括自动进样器方法、进样口温度、柱温升温程序、检测器温度等），并传给GC；

- 在sequence setup建立测试序列，点击运行；

- 当气相按照所传送的方法准备ready后，可以手动进样并按start，或者自动进样器自动进样；

- 用Quan Browser可以实现标准曲线的绘制和样品含量的计算。

- 用Processing Setup可以设置方法并进行批处理数据文件。

- 测样完毕，调用关机方法，并传送到GC。

10、约60min后，待进样口、柱温和检测器温度均降至50℃，可关闭软件，电脑和GC电源。

11、关闭稳压电源，气体管路上的黑色控制阀，关闭钢瓶总阀和分压阀。