离子色谱操作

注意：

- 开机前检查水是否够，注意补水，用mini-Q蒸馏水，流量 1ml/min，注意每次新换水后需要赶气泡。

- 检查氮气总压

- 如果泵的压力出现波动或有其他报警情况，请找老师。

一、开机

  - 打开氮气，指针压力6kPa

  - 打开电脑，打开离子色谱电源（在仪器后面）；

  - 打开右下角任务栏中 Chromeleon Server，按Start，待其连接；

  - 双击电脑桌面上Chromeleon，打开HU－0E18F08FDDBD_local—ICS-1000-System-AS40.pan；

  - 赶气泡：旋松启动阀，将5-10ml注射器插入气动阀前端小孔，点击泵设置按钮，调节流速至3.0ml/min，点击“prime”，液体会自动流入注射器中，待注射器快满时，点击“off”，弃掉注射器内液体；再次插入重复前面操作3次以上，旋紧启动阀；旋松废液阀，调节流速至3.0ml/min，点击“prime”，冲洗1 ~ 2分钟后，调节流速至1.0ml/min，电脑键盘上回车确定，然后点击“off”停泵，旋紧废液阀。（注意：不要过度拧紧废液阀和启动阀！）（如果不换水可以不赶气泡）

  - 开泵，点击左上角淡灰色方框；

  - 待泵压力上升至≥1000psi以上后，点击离子色谱界面抑制器方框（Suppressor-on）， 并设置抑制电流为50uA，开淋洗液发生器电源及EGC，CR－TR两个按钮；

  - 监视基线，待泵压力稳定，抑制器＜2uS，且基线水平，可进样。

  - 样品装好后（注意有齿一侧向着操作者），开自动进样器电源，按进样器（AS40 Automated Sampler）表面Injection—Hold/Run，待左边Tray—Ready后，说明仪器已经准备好；

  - 点击 File—New—Sequence （using Wizard）—OK—Next—Next—修改 Number of Vials（即进样数）—Method Files （自行建立）—Next—修改 Sequence Name（以日期开头，便于查找）—Finish—Done；

  - 测试水样：点击任何一个所建Sequence中的文件，按一下窗口上边第二条中 Start/Stop Batch 按钮，仪器即开始测试；

  - 查看结果：双击文件即可。

二、关机

- 关闭 Suppressor-on （点一下左边方框，使呈淡灰色）；

- 关闭淋洗液发生器CR－TR两个按钮及电源；

- 关泵 待压力降至 200psi以下，稳定，关掉窗口；

- 打开 Chromeleon Server 按 Stop，待其断开；

- 关闭离子色谱和电脑。