## Vario EL III 元素分析仪操作简介

## 1. 开机顺序（请严格按顺序开机）

- 开启电脑

- 移开仪器进样盘。

- 开启仪器的主开关（电源），待仪器运行球阀和进样盘底座的初始化后。（★此运行只在进样盘拿走的时候才能正确地执行）

- 将仪器进样盘放回原处（★★★注意两个小孔对齐，放平稳。样品盘没放好，样品不进样，所测数据无效）

- 启动 Vario EL软件。【在菜单Mode中选择操作模式：（CHNS, CNS, CHN, CN, N ,O or S）。 警告： CHNS，CNS，S和CHN，CN，N模式的燃烧管内的氧化剂的设定温度不同，不能互换，否之，由于过热会引起CHN燃烧管内线状氧化铜熔融。熔融物质流入加热炉并损坏加热炉。★★这一步骤由仪器管理老师操作，学生请勿擅自修改模式。】

- 拔出仪器后面的两个堵头（★★），用软管链接（尾气排出）

- 开启氦气和氧气：
He	     气体钢瓶减压阀出口压力：2.0 bar （0.2Mpa），此时仪器系统压力：1.25 bar（★刚开机时请将分压调到0.1Mpa多一点，系统压力1.0bar左右，待温度升好后，再微向上调整，主要观察软件上系统压力，到1.25bar，稳定后可以开始测样）
O2	    气体钢瓶减压阀出口压力：2.5 bar（0.25Mpa）

7）仪器泄漏测试：（★该步骤由老师完成）

Options> Miscellaneous >Rough leak check  (根据提示进行操作)，这一步如果不更换仪器部件可以省略

## 2. 操作参数设定（此步骤由管理老师完成，在更换模式时需要根据提示做修改）

在菜单Options(Parameter 设定加热温度:

- CHNS/CNS/S 模式：炉1：1150 ℃; 炉2: 850 ℃; 炉3: 0 ℃

- CHN /CN/N模式：炉1： 950 ℃; 炉2: 500 ℃; 炉3: 0 ℃

- O    模式：炉1： 1150 ℃; 炉2:  0 ℃; 炉3:  0 ℃

## 3. 常规分析

- 样品重量和名称的输入

Edit(Input 或将鼠标键移至菜单的Name 下双击，根据界面输入名称、重量（★★一定要有，没有重量系统将结束分析，进入降温。称重时，与天平相连传输数据，需要更改称重序号时，★★★注意edit(pointer(只能修改下面weight 的序号，不能动上面 sample的序号（sample是自动进样，不能人为修改））、选择方法（CNH模式分析样品时，选Method 3；CNS模式分析样品时选Index 1；不加氧空白方法均为 Index 2）

- 样品测定顺序

- 1个加氧空白（blank；CHN 模式Method 3；CNS模式 Index 1），虚拟重量10mg

- 3个不加氧空白（blank； index 2），虚拟重量10mg

- 3个RUN-IN （标样，不准确称重，约5毫克），虚拟重量10mg

- 3 个标样（准确称重，约5毫克范围）

- 20个样品 （根据样品性质称重，约5毫克范围）

- 2 个标样 （准确称重，约5毫克范围）

- 20个样品 （根据样品性质称重，约5毫克范围）

＃ 若使用CHNS/CNS模式，则应用氨基苯磺酸作标样（sul）；CHN模式，则应用乙酰苯胺做标样（acetanilid）；若煤的测定，可选煤标样。

- 标样的校正Math.(factor

检查3个标样数据是否平行，（误差在≤0.3%）若平行则对标样进行标记# (tagged)，随之进入MATH功能，激活FACTOR功能计算日校正因子。否之，该偏离的标样不被加上标记#，不进行日校正因子的计算。

4.关机程序

- 分析结束后，主机自动进入睡眠状态，待降温至100℃以下

- 退出 WINVAR 操作软件 （system-offline-exit）

- 关闭计算机

- 关闭varioEL主机电源，关闭氦气和氧气

- 将主机尾气的两个出口堵住

注意事项：

- 在菜单Options(Miscellaneous(leakage test
若更换备件诸如燃烧管，还原管或清除灰分管，必须进行检漏测试，若检漏没通过，则退出操作软件并激活维护，查找渗漏的地方。

- 在CHNS, CHN, CN和N模式中，新换的反应管诸如氧化管或还原管等必须在测定样品之前使之条件化， 即在炉温升至设定温度后，等待1小时后方能进行测定

- 若关机时，炉温在300℃左右，则需开启主机的燃烧单元的门，散去余热，否之，将引起过温保护，第2次开机则无法升温。解决方法： 将温控元件的开关复位，然后退出varioEL程序后重新进入该程序。

温控元件的复位开关位于燃烧炉上端的横梁中间。

- 数据导出格式为excel格式。数据的上传和下载见电脑桌面的说明（FTP ）