移动式X射线荧光光谱仪使用说明

- 型号规格：EPX-50

- 生产厂家：美国Innov-X System公司

- 购置日期：2010年3月

- 性能指标：本仪器为低能量色散X射线荧光光谱仪，由X光源（X射线光管，Ta(W)阳极，50KV，10W能量）、滤光片（5个滤光片， 3光束连续自动测试）、检测器(电制冷的高分辨率Si-Pin检测器，在5.95KeV Mn Kα<190 eV FWHM, 温度范围：-10℃至50℃)组成。适合大规模样品的筛查分析、现场应急污染初步检测和实验室固体样品的定性半定量分析（含量大于0.01%的重元素可以进行定量分析）。

- 应用范围：可一次分析土壤、沉积物、矿物、淤泥、固体废弃物等固体粉末及金属、合金样品中15P-92U的25个元素，具体为Cr, Pb, As, Hg, Se, Ag, Cd, Ba，Tl, Cu, Zn, Ni, Sb，V, Mn, Fe, Co, Sn, Rb, Zr, Sr, Mo，P, S, Cl, K, Ca。（Na，Mg，Al，Si等轻元素不能检测）。分析速度快，30~120秒内即可完成样品中以上元素的测试。

仪器对下述元素的检测限为：μg.g-1（ppm）（此数据由仪器厂家提供，仅供参考）

| Cr | Pb | As | Hg | Se | Ag | Cd | Ba | Tl | Cu | Zn | Ni | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-10 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 1 | 1-2 | 20 | 3-5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 4-5 |

- 操作方法：

- 将仪器自带的变压器一端接到220V 电源上，一端接到仪器上，将220伏电压转换为18伏后打开仪器。

- 输入用户名称和密码进入操作界面。

- 用仪器自带的316合金将仪器标准化，使仪器处于最佳工作状态。

- 样品测试：将固体粉末样品装入不含氯的透明塑料袋内，打开盖子并将样品袋轻轻放在测试窗上面，关闭样品仓盖，点击Mode选择测量模式(Soil 3 Beam,Mining,Analytical,Soil)，点击start 开始测量。多个样品依次进行测试，数据自动按照标准样式保存，结果显示在电脑屏幕上。

- 数据导出：用格式化的U 盘将测量数据导出，结果还可以报告形式打印出来。

- 关机：依次点击Logout,showtdown（变红后再点击一次）退出操作界面并关机。